Załącznik nr 3

PARAMETRY WYMAGANE STERYLIZATORA PAROWEGO O POJEMNOŚCI 6 JEDNOSTEK WSADU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Model/Typ sprzętu: ....................................................., Producent:.................................................................

| Lp. | OPIS PPRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2019. | TAK (podać) |  |
|  | Pojemność komory 6 jednostek wsadu STE zgodne z normą PN EN 285. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne sterylizatora maksymalnie 1450 mm x 1900 mm x 1350 mm (szer. x wys. x gł.). | TAK (podać) |  |
|  | Pojemność komory: 430 litrów ± 5l. | TAK (podać) |  |
|  | Szerokość komory sterylizacyjnej 670 ± 10 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej 1000 ± 10 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Wysokość komory sterylizacyjnej 670 ± 10 mm. | TAK (podać) |  |
|  | Sterylizator przelotowy z możliwością pracy jako jednodrzwiowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej tylko od przodu. Brak dostępu serwisowego z boku urządzenia ze względu na ograniczenia miejsca instalacji. | TAK |  |
|  | Komora pozioma, prostopadłościenna, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrzna szlifowana/polerowana elektromechanicznie, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie. Komora wyposażona w porty walidacyjne (dla kontroli ciśnienia i temperatury). | TAK |  |
|  | Płaszcz grzejny pełny zapewniający równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory oraz umożliwiający okresową wizualną inspekcję spawów lub żebrowany. | TAK (podać) |  |
|  | Konstrukcja komory energooszczędna o bardzo dużej wytrzymałości. Grubość ścian komory minimum 8 mm | TAK (podać) |  |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory lub z przewężeniem. | TAK |  |
|  | Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie, wewnętrzna powierzchnia drzwi polerowana (w stopniu jak powierzchnia komory). | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody. | TAK |  |
|  | Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej parą wodną lub sprężonym powietrzem. | TAK |  |
|  | Drzwi przesuwne w pionie otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora. | TAK |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, zębatek itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. | TAK |  |
|  | Zawory parowe z napędem pneumatycznym wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa o nastawie 3,5 bar ± 10% | TAK |  |
|  | Oblachowanie czołowe (panele) wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI. | TAK |  |
|  | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (załączyć stosowną deklarację zgodności). | TAK |  |
|  | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285 / EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665 / EN ISO 17665 lub PN-EN 554 / EN 554 (port walidacyjny w komorze). Sterylizator oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć stosowne deklaracje zgodności). | TAK |  |
|  | Sterylizator zapewnia możliwość sterylizacji w zakresie temperatur od 105°C do minimum 140°C oraz ciśnienia do 2,6 bar | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie kwalifikacji (walidacji) instalacyjnej po zainstalowaniu sterylizatorów potwierdzone pisemnym raportem przekazanym użytkownikowi o przeprowadzonej walidacji. | TAK |  |
|  | Mechaniczna pompa próżniowa z uszczelnieniem wodnym, zapewniająca wytworzenie próżni min. 30 mbar, bezobsługowa bez dodatkowych elementów zwiększających zużycie wody. | TAK |  |
|  | Wytwornica pary elektryczna, własna, wbudowana w obrys sterylizatora, zasilana wodą demineralizowaną. Wykonanie kotła, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI. Izolowana termicznie. Wytwornica musi posiadać niezależny system sterowania i kontroli pracy wraz z czujnikami poziomu wody i ciśnienia. Moc grzałek w zakresie 25-30 kW. | TAK (podać) |  |
|  | Automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Grzałki w wytwornicy pary wykonane z materiału odpornego na korozję -- Incoloy | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy nagrzewające się izolowane niepylącą wełną oraz osłonięte blachą ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Orurowanie wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie połączenia parowe izolowane materiałem niepylącym. | TAK |  |
|  | System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary. | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego PLC produkowanego przez niezależnego dostawcę. | TAK |  |
|  | Dostęp do sterownika zabezpieczony hasłem, możliwość nadania indywidualnych haseł dla min. 5 użytkowników. | TAK |  |
|  | Ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo. | TAK |  |
|  | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. System monitorujący posiada drugi niezależny mikroprocesor PLC zgodnie z normą PN-EN285. | TAK |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. Kolorowy, dotykowy ekran sterowania po stronie załadowczej o przekątnej min. 7”, z analogową (alfanumeryczną) prezentacją przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wykresem parametrów w czasie, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, czasu pozostałego do zakończenia cyklu. Wszystkie komunikaty w języku polskim. Możliwość ponownego wgrania programu i ustawień zarówno do sterownika jak i panelu z zewnętrznej pamięci bez potrzeby wizyty serwisowej. Po stronie wyładowczej kolorowy wyświetlacz diodowy z przyciskami. | TAK |  |
|  | Manometry ciśnienia w komorze i w wytwornicy pary umieszczone w panelu czołowym po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej. | TAK |  |
|  | Wydruk parametrów procesu trwały. Wydruk w języku polskim zawierający wszystkie parametry procesu (w tym parametry ciśnienia w komorze oraz temperatury w komorze) oraz wykres. | TAK |  |
|  | Port USB umożliwiający pobranie danych archiwalnych cyklu sterylizacji na czołowej części obudowy. | TAK |  |
|  | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej z sygnalizacją ich użycia. Wyłączniki umieszczone poza ekranem dotykowym. | TAK |  |
|  | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną. | TAK |  |
|  | Program Bowie Dick i test szczelności. | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowanych min. 5 programów dla temperatur 121 i 134°C. | TAK |  |
|  | Min. 15 programów użytkownika umożliwiających programowanie ponad 50 różnych parametrów procesu sterylizacji w tym zakresy temperatury 121 - 134°C, poszczególnych faz programu (długość, kolejność itp.). | TAK |  |
|  | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy. | TAK |  |
|  | Program diagnostyczny przedstawiający podgląd pracy podzespołów i czujników. Podgląd pracy wyświetlany w formie aktywnego schematu podzespołów i czujników z możliwością testowania (funkcja włącz/wyłącz). | TAK |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień parametrów procesu sterylizacji zabezpieczony kodem. | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 100 cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze PC bez potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo zapis historii zmian ustawień parametrów pracy i parametrów programu z możliwością śledzenia użytkownika dokonującego zmian. Zapis historii błędów, całkowitej liczby cykli i czasu do kolejnego przeglądu serwisowego. | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze szeregowe i/lub ethernet umożliwiające podłączenie do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 40 kW. | TAK |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu cokół, fundament, wanna ociekowa. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory – 2 szt. - konstrukcja nośna wózka z profili ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - 4 kółka skrętne wózka, w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie kółek wózka z niebrudzącej gumy - mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego. | TAK |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory sterylizatora parowego umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych – 1 szt. - konstrukcja nośna wózka i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI - dwie półki wykonane z profilu giętego i prętów poprzecznych, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w co najmniej trzech różnych położeniach. Wózek nie wymagający systemu szyn w komorze sterylizatora. | TAK |  |
|  | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu oczyszczania wody (filtracja wstępna + zmiękczacz) w sposób umożliwiający prawidłowe działanie 2 sterylizatorów – zgodnie z normą PN-EN 285. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez minimum 10 lat. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników Centralnej Sterylizatorni. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia i spowoduje odrzucenie oferty.

…...........................................................................................

data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy