Zaktualizowany załącznik nr 2

Wymagane i punktowane parametry tomografu komputerowego

Nazwa i model tomografu:

Producent:

Rok produkcji:

| Lp | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry ogólne |
|  | Tomograf nowy wyprodukowany w 2020 roku, nieużywany, nie rekondycjonowany. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość możliwych do uzyskania submilimetrowych warstw w czasie jednego obrotu gantry [n]. | ≥ 64 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość rzędów detektora min. 32 | Tak podać ilość rzędów |  | 32 – 0 pkt > 32 – 10pkt > 64 – 20 pkt |
|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego punktu referencyjnego na panelu gantry (minimum trzy różne pozycje). | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 70 cm |  | 70 – 0 pkt > 70 – 5 pkt > 75 – 10 pkt |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. | ≥ 50 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pochylania gantry [0]. | ≥ ± 300 |  | Bez punktacji |
|  | Dwa programowane wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania umieszczone z przodu i tyłu gantry. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta i protokołu badania bezpośrednio na gantry oraz uruchomienie badania z pokoju badań. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zakres pojedynczego skanu spiralnego bez przekładania pacjenta na stole i bez elementów metalowych [cm]. | ≥ 160 cm |  | > 185 cm – 10 pkt > 160 cm – 5 pkt 160 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania ± 0,25 mm [kg]. | ≥ 200 kg |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą pedałów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie stołu: materac zabezpieczony przed zalaniem płynami podgłówek do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi tacka z uchwytem na kroplówkę | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku | Tak |  | Bez punktacji |
| K | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór Mas w zależności od wagi pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista maksymalna moc generatora liczona jako iloczyn napięcia i prądu jednocześnie dostępnych w protokole badania [kW]. | ≥ 50 kW (podać iloczyn) |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne napięcie anodowe [kV]. | ≤ 80 kV |  | 80 kV – 0 pkt < 80 kV – 10 pkt |
|  | Maksymalne napięcie anodowe [kV]. | ≥135 kV |  | > 135 kV – 10 pkt 135 kV – 0 pkt |
|  | Rzeczywisty maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA]. | ≥ 400 mA |  | > 450 mA – 10 pkt > 400 mA - 5 pkt 400 mA – 0 pkt |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy [MHU]. | ≥ 5 MHU |  | >6 MHU – 10 pkt 5 MHU – 0 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia lampy [kHU/min]. | ≥ 800 kHU/min |  | 800 Khu – 0 pkt > 800 kHU – 5 pkt > 830 kHU – 10 pkt |
|  | Możliwość wykonania skanu aksjalnego przy pochylanym gantry w pełnym zakresie min. ± 300 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania skanu spiralnego przy pochylanym gantry w pełnym zakresie min. ± 300 | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – o pkt |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s]. | ≤ 0,50 s |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych | ≥ 1,50 |  | 1,50 - 0 pkt > 1,50 - 5 pkt > 1,70 - 10 pkt |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację lub wyłączenie prądu lampy w zależności od pozycji kątowej lampy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw | ≤ 0,625 mm |  | 0,625 mm – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt < 0,5 mm – 10 pkt |
| I | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] w trybie maksymalnej ilości warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 0% krzywej MTF [pl/cm]. | ≥ 15 pl/cm |  | Bez punktacji |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm, mierzonej w polu akwizycyjnym min. 50 cm, dla fantomu Cathpan 20 cm, przy warstwie 10 mm i różnicy gęstości 3 HU, napięcia min 110 kV, w płaszczyźnie X/Y | ≤ 10 mGy |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Matryca rekonstrukcyjna. | ≥ 512x512 |  | 512x512 – 0pkt >512x512 – 10pkt |
|  | Matryca prezentacyjna. | ≥ 1024x1024 |  | Bez punktacji |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19”. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]. | ≥ 400 000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s]. | ≥ 20 obr./s |  | 20 obr./s – 0 pkt > 20 obr./s – 5 pkt > 40 obr./s – 10 pkt |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych(RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o min. 40% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf wyposażony w najnowszej generacji algorytm oparty na sztucznej inteligencji, algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, umożliwiający uzyskiwanie obrazów o bardzo niskim poziomie szumów, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych) zaoferowanych w niniejszym systemie (potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępnymi na dzień składania ofert). | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wirtualna endoskopia przestrzeni powietrznych (oskrzela, jelito). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | UPS umożliwiający zakończenie badania i bezpieczne wyłączenie systemu w przypadku zaniku zasilania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY | Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) |  | 1 – 0 pkt > 1 – 5 pkt |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – o pkt |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w płaszczyźnie xy (biorących udział w akwizycji dla 1 rzędu w osi z) ≥ 650 | Tak, podać i opisać |  | ≥ 650 – 0 pkt ≥ 750 – 5 pkt ≥ 850-10 pkt |
|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do tkanki miękkiej i tkanki płucnej | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| B | konsola diagnostyczna |
|  | Stanowisko lekarskie – konsola wyposażona - w min. 2 monitory medyczne o przekątnej min. 19" lub 1 monitor medyczny o przekątnej min. 29” - Dysk na dane obrazowe mogący pomieścić przynajmniej 1 900 000 obrazów - Pamięć RAM min 32 GB. - Licencje wszystkich aplikacji opisanych w punktach B3 – B32 - Stacja niezależna od tomografu, działająca po jego wyłączeniu. | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | VR (Volume Rendering). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacje Cine. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu w rekonstrukcji objętościowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do śledzenia i analizy zmian onkologicznych zgodnie z kryteriami RECIST 1.0, 1.1, WHO. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych i wykonywanie śledzenia zmian w oparciu o stworzone kryteria. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych - bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa), TTP (czas do szczytu) i MTT (średni czas przejścia). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Specjalizowane protokoły do perfuzji narządów miąższowych (min. wątroby, nerek, śledziony, trzustki, itp.). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), PS (przepuszczalność tkankowa), TTP (czas do szczytu) i MTT (średni czas przejścia). Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) w celu pomocy w odróżnianiu żywej i martwej tkanki w obszarze udaru. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny udarów mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu). | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny krwiaka mózgu z serii bez kontrastu z automatyczną jego segmentacją 3D oraz automatycznym obliczaniem objętości krwiaka, jego krótkiej i długiej osi. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętniaka mózgu z serii z kontrastem z segmentacją 3D tętniaka wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Automatyczna detekcja polipów w obrębie jelita grubego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (lity, częściowo lity, nielity). Oprogramowanie ma umożliwiać automatyczną segmentację guzów litych, nielitych i częściowo litych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki POChP umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie automatycznie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne numerowanie żeber | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli lekarskiej w momencie braku zasilania. | Tak |  | Bez punktacji |
| C | Wyposażenie |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie z bezterminową licencją do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz z cyfrowego systemu RTG pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. Oprogramowanie ma umożliwiać: - analizę statystyczną poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK i RTG (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki - wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum. - a utomatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG z porównaniem tych danych dla określonej populacji - wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE ma być wyliczana dla każdej serii badania. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu do systemu PACS/RIS Zamawiającego Rozbudowa systemów RIS i PACS zgodnie z wytycznymi firmy IMS Medica, przedstawionymi w tabeli poniżej ( E.Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów RIS/PACS) | TAK |  | Bez punktacji |
| D | Gwarancja i szkolenia |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 60 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, naprawy, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu. | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zdalne dokonywanie aktualizacji oprogramowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony przez niego sprzęt jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie okresu gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały Nabywcy dostęp do opcji serwisowych przez inny niż Sprzedawca podmiot. Udostępnienie lub odblokowanie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty | tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji “przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa” w okresie gwarancyjnym. | ≤ 24 godziny |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w przypadku konieczności importu części. | ≤ 5 dni roboczych |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego importu części zamiennych w okresie gwarancyjnym. | ≤ 3dni robocze |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 4 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 4 dni x 8 godz | Tak |  | Bez punktacji |

E.Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów RIS/PACS

| Nazwa pakietu | Opis |
| --- | --- |
| 1. Usługi i wdrożenia |  |
| IntraPACS | Archiwum PACS zgodne z protokołem DICOM 3.0 Migracja sys. IntraPACS na nową platformę sprzętową wraz z wymaganymi licencjami na podłączenie nowych urządzeń |
| IntraRIS | Zarządzanie Zakładem Radiologii Migracja sys. IntraRIS na nową platformę sprzętową wraz z wymaganymi licencjami na podłączenie nowych pracowni |
| IntraRIS vCenter | Moduł wirtualizacji i obsługi systemów rozproszonych (cluster vmware/proxmox) Licencja na Proxmox Community |
| TeleNET | Moduł telemedyczny umożliwiający zdalne opisywanie badań lub przesłanie do Centrum Opisowego IMS TeleCenter |
| 2. Sprzęt komputerowy |  |
| Serwer aplikacji 2 szt. | Dell PowerEdge R240 (lub nowszy) Intel Xeon E-2124 (lub szybszy), 32 GB RAM Pojemność 2 x 8TB Obudowa Rack |
| Macierz dyskowa (backup) 1 szt. | IMS NAS Backup LAN 2 x 10/100/1000 Tryby RAID: 0,1,5,6,10 Pojemność: 4 x 8TB Obudowa Rack |
| Zasilacz awaryjny UPS | Zasilacz awaryjny UPS UPS APC Smart-UPS 1000 (lub nowszy) Moc skuteczna 700 W Moc pozorna 1000 VA Architektura Line-interactive Obudowa Rack 2U |

UWAGA:

Warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak wpisu w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nieprawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku ofert producentów Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku. Nie dopuszczalne są oferty, w których Oferent proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”. Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnych folderów producenta lub instrukcji w języku angielskim lub polskim w celu potwierdzenia oferowanych parametrów. W przypadku braku potwierdzenia wartości oferowanych parametrów Zamawiający odrzuca ofertę.

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów producenta. W przypadkach spornych Zamawiający może żądać prezentacji sprzętu u Zamawiającego lub w jednostce służby zdrowia na terenie kraju.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowany powyżej wyspecjalizowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................................................................

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)