zaktualizowany Załącznik nr 3d

specyfikacja techniczna

| informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | rok produkcji 2022 |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 1930 mm (+/- 30 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maksymalnie 930 mm (wymiar leża 780 mm x 1800 mm (+/-30 mm)) |  |
| 2 | materac dopasowany do rozmiarów leża, o wysokości minimum 12 cm, gąbka (gęstość pianki min. 40 kg/m3)/ pokrowcu, osłona z zamkiem błyskawicznym z minimum 2 stron, osłona odporna na przemakanie, zanieczyszczenia, wytrzymała, odporna na ścieranie, łatwa do dezynfekcji, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych, wysokiej temperatury |  |
| 3 | łózko z możliwości przedłużenia leża |  |
| 4 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, łatwa do utrzymania czystości |  |
| 5 | leże czterosegmentowe z czego minimum trzy segmenty ruchome |  |
| 6 | podstawa łózka podpierająca leże w minimum 6 punktach |  |
| 7 | elektryczne regulacje, w tym: |
| a) | segment oparcia pleców do 70° (+/- 5°) |  |
| b) | segment uda do 40° (+/- 5°) |  |
| c) | kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (+/- 3°), |  |
| d) | kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (+/- 3°), |  |
| e) | -regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizmem zapadkowym. |  |
| 8 | łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką (zintegrowane ze szczytem łóżka). Barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca. Barierki wyposażone w tworzywową listwę umieszczoną na barierkach na całej ich długości chroniącą łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 lub równoważnej o wysokości min. 36 cm |  |
| 9 | elektryczna regulacja wysokości w zakresie 330 do 930 mm (± 50 mm) |  |
| 10 | akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego |  |
| 11 | łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. |  |
| 12 | leże odporne na działanie wysokich temperatur, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV |  |
| 13 | szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości minimum 6 mm, zdejmowane bez użycia narzędzi |  |
| 14 | łózko wyposażone w wysuwana półkę na pościel |  |
| 15 | w narożnikach leża 4 krążki odbojowe |  |
| 16 | łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac |  |
| 17 | rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału, łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej, przewody elektryczne schowane wewnątrz profili ramy leża. |  |
| 18 | łóżko sterowane za pomocą pilota przewodowego |  |
| 19 | podstawa łózka wyposażona w koła o średnicy min. 125 mm oraz blokada kierunkową |  |
| 20 | bezpieczne obciążenie minimum 170 kg |  |
| 21 | łóżko z możliwością montażu wysięgnika z uchwytem do rąk od strony głowy jak i wieszaka kroplówki w każdym narożniku łóżka |  |
| 22 | klasa szczelności podzespołów elektrycznych min IPX4 |  |
| 23 | możliwość wyboru kolorów szczytów łóżka w minimum 4 kolorach |  |
| parametry punktowane |
| opis parametru, funkcji | informacja o parametrach punktowanych | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | łóżko wyposażone dodatkowy materac „klin” służący uzupełnieniu przerwy po wydłużeniu leża | nie – 0 pkt tak – 5 pkt |  |
| 2 | podstawa łózka podpierająca leże | 6 punktów – 0 pkt 8 punktów – 5 pkt |  |
| 3 | krążki odbojowe | jednoosiowe – 0 pkt dwuosiowe – 5 pkt |  |
| 4 | łóżko wyposażone w aluminiową listwa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwnymi tworzywowymi uchwytami | nie – 0 pkt tak – 5 pkt |  |
| 5 | półka łózka wyposażona w zamek magnetyczny zapobiegająca nieautoryzowanemu użyciu | nie – 0 pkt tak – 5 pkt |  |
| 6 | pilot wyposażony z wyświetlacz LCD | nie – 0 pkt tak – 5 pkt |  |
| 7 | klasa szczelności podzespołów elektrycznych | IPX4 – 0 pkt IPX6 – 5 pkt |  |
| 8 | wybór kolorów szczytów łóżka | 4 kolory – 0 pkt 5 kolory – 1 pkt 6 kolorów – 2 pkt |  |
| 9 | wybór kolorów ramy łóżka | bez możliwości wyboru koloru – 0 pkt 2 kolory – 1 pkt 3 kolory – 2 pkt |  |